## 原始记录
| 一、测角部分 | [34 empty] | 1 | 委托单号 | 22001014
1.外观及一般功能检查： | [13 empty] | 合格 | [21 empty] | 2 | 器具名称 | 全站仪
[36 empty] | 3 | 型号规格 | TS09PLUS 1″R500
[36 empty] | 4 | 出厂编号 | 1408491
2.基础性调整与校准： | [13 empty] | 合格 | [21 empty] | 5 | 资产编号 | 未标明
[36 empty] | 6 | 制造厂 | Leica
[36 empty] | 7 | 状态描述 | 外观正常
3.水准器轴与竖轴的垂直度： | [13 empty] | 合格 | [21 empty] | 8 | 温度 | 19.0
[36 empty] | 9 | 湿度 | 60
[36 empty] | 10 | 结论 | 合格
4.望远镜竖丝的铅垂度： | [13 empty] | 合格 | [21 empty] | 11 | 价格 | 2000
[36 empty] | 12 | 证书号 | 103220049601
5.望远镜视轴对横轴的垂直度：（MPE：≤6.0″）
|  | 测 回 数 |  |  |  | 读 数 （格 值） | [30 empty] | 测距综合标准差 | 标称标准差a+b
[37 empty] | 固定误差a | 比例误差b
[6 empty] | L | [14 empty] | R | [15 empty] | 1.5 | 2
[37 empty] | 0.75 |  | 调制光相位均匀性 | 1/2固定误差a
|  | Ⅰ |  |  |  | 0.3 | [14 empty] | -0.3 | [15 empty] | 0.375 |  | 分辨力 | 1/4固定误差a
[37 empty] | ---- |  | 加常数K
|  | Ⅱ |  |  |  | 0.3 | [14 empty] | -0.3 | [15 empty] | ---- |  | 乘常数R
[37 empty] | 0.75 |  | 加常数K测量标准差mK | 1/2固定误差a
|  | 望远镜视准轴与横轴的垂直度：c= | [12 empty] | 1/4×（R-L）t= | [6 empty] | -3 |  | ″ | （ t=20″） | [11 empty] | 1 |  | 乘常数R测量标准差mR | 1/2比例误差b
[37 empty] | 0.875 |  | 测量的重复性 | 1/4标称标准差a+b
测距综合标准差
6.照准误差C、横轴误差i、竖盘指标差I： | [36 empty] | 1.5 |  | 固定误差a | a
[37 empty] | 2 |  | 比例误差b | b
|  | 测回数 |  |  |  | 照准点 |  |  |  |  | L（°）（′）（″） | [11 empty] | R（°）（′）（″）
[11 empty] | 水平角 | [5 empty] | 竖直角 | [5 empty] | 水平角 | [5 empty] | 竖直角
|  | Ⅰ |  |  |  | 高点 |  |  |  |  | 79 |  | 24 |  | 7 |  | 58 |  | 42 |  | 0 |  | 259 |  | 24 |  | 5 |  | 301 |  | 17 |  | 59
[6 empty] | 平点 |  |  |  |  | 79 |  | 24 |  | 33 |  | 90 |  | 0 |  | 15 |  | 259 |  | 24 |  | 32 |  | 269 |  | 59 |  | 43
[6 empty] | 低点 |  |  |  |  | 79 |  | 24 |  | 47 |  | 121 |  | 18 |  | 31 |  | 259 |  | 24 |  | 48 |  | 238 |  | 41 |  | 29
|  | Ⅱ |  |  |  | 高点 |  |  |  |  | 79 |  | 24 |  | 7 |  | 58 |  | 42 |  | 0 |  | 259 |  | 24 |  | 5 |  | 301 |  | 17 |  | 59
[6 empty] | 平点 |  |  |  |  | 79 |  | 24 |  | 33 |  | 90 |  | 0 |  | 15 |  | 259 |  | 24 |  | 32 |  | 269 |  | 59 |  | 44 |  |  |  | 简单判断
[6 empty] | 低点 |  |  |  |  | 79 |  | 24 |  | 47 |  | 121 |  | 18 |  | 31 |  | 259 |  | 24 |  | 48 |  | 238 |  | 41 |  | 28 | 度 | 分 | 秒 | -359.9994 | 秒
|  | 照准误差：C= |  |  |  |  | 0.5 |  |  | ″ |  | MPE：≤6.0″ | [21 empty] | -360 | 0 | 2 | 照准误差：C= | 0.5
|  | 横轴误差：i= |  |  |  |  | 1.2 |  |  | ″ |  | MPE：≤10.0″ | [21 empty] | 0 | 0 | 6 | 横轴误差：i= | 1.2337
|  | 竖盘指标差：I = |  |  |  |  | -0.5 |  |  | ″ |  | MPE：≤12.0″ | [21 empty] | 2154 | 354 | 354 | 指标差：I = | -0.5
7.补偿器补偿范围、零位误差、补偿误差：
|  | 补偿范围 |  |  |  | x1= |  | 3.7531 | [8 empty] | 补偿器 零位误差 |  |  | 1 | -1 |  | 1 |  |  | 平均 值 |  | L | -1 | [9 empty] | x1 | 3.7531
[6 empty] | x2= |  | 3.7476 | [11 empty] | 2 | -2 |  | 1 |  |  |  |  | R | -1.5 | [9 empty] | x2 | 3.7476 | 0.0027778
[6 empty] | A=（x1-x2）/2= | [5 empty] | 0.0027778 | [7 empty] | 3 | δ=(R-L)/2 |  |  |  | 0.25
|  | 竖直度盘的 补偿误差 |  |  |  | Ⅰ | [9 empty] | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  | 平均 |  | 计算
[6 empty] | （°） |  |  | （′） |  |  | （″） |  |  |  | （″） |  |  | （″） |  |  | （″）
|  | M1（水平） |  |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  | △1=M2-M1= |  |  |  | -2 |  |  |  | ″ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | M2（上倾） |  |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  | △2=M3-M1= |  |  |  | 2 |  |  |  | ″ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | M3（下倾） |  |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  | △3=M4-M1= |  |  |  | -1 |  |  |  | ″ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | M4（再水平） |  |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | △max= |  |  |  | 2 |  |  |  | ″
|  | 水平度盘的 补偿误差 |  |  |  | Ⅰ | [9 empty] | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  | 平均 |  | 计算
[6 empty] | （°） |  |  | （′） |  |  | （″） |  |  |  | （″） |  |  | （″） |  |  | （″）
|  | N1（水平） |  |  |  | 359 |  |  | 59 |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  |  | 52 |  | △1=N2-N1= |  |  |  | -1 |  |  |  | ″ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | N2（左倾） |  |  |  | 359 |  |  | 59 |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  | △2=N3-N1= |  |  |  | -1 |  |  |  | ″ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | N3（右倾） |  |  |  | 359 |  |  | 59 |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  | △3=N4-N1= |  |  |  | -1 |  |  |  | ″ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | N4（再水平） |  |  |  | 359 |  |  | 59 |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  | △max= |  |  |  | 1 |  |  |  | ″
|  | 补偿器补偿范围: | [5 empty] | 0.0027778 | [8 empty] | （MPE：＞2′）
|  | 补偿器零位误差: | [5 empty] | 0.25 | [8 empty] | （MPE：≤10.0″）
|  | 补偿器补偿误差△max= | [8 empty] | 2 | [5 empty] | （MPE：≤3.0″）
8.光学（或激光）对中器视轴与竖轴的重合度：（MPE：＜1.0mm） | [27 empty] | 合格
9.一测回水平方向标准偏差：（MPE：≤0.7″）
|  | 标准角值 | [7 empty] | 读数 | [12 empty] | -1 |  | ″ | 分度误差
|  | （°） |  | （′） |  |  | （″） |  |  | 盘左L（″） | [5 empty] | 盘右R（″） | [5 empty] | 平均（″） | [14 empty] | 简单判断
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | -0.2 | 0 | 0
|  | 15 |  | 39 |  |  | 7.8 |  |  | 10 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 7.5 |  |  |  | 1.3 | [10 empty] | -0.3 | 10 | 5
|  | 31 |  | 18 |  |  | 15.7 |  |  | 16 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 1.7 | [10 empty] | 7.95 | 16 | 14
|  | 46 |  | 57 |  |  | 23.5 |  |  | 23 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22.5 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 15.7 | 23 | 22
|  | 62 |  | 36 |  |  | 31.3 |  |  | 34 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 32.5 |  |  |  | -0.2 | [10 empty] | 25 | 34 | 31
|  | 78 |  | 15 |  |  | 39.1 |  |  | 40 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 39 |  |  |  | 1.1 | [10 empty] | 31.65 | 40 | 38
|  | 93 |  | 54 |  |  | 47 |  |  | 46 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 47 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 41.15 | 46 | 48
|  | 109 |  | 33 |  |  | 54.8 |  |  | 56 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 54.5 |  |  |  | 1.3 | [10 empty] | 47.75 | 56 | 53
|  | 125 |  | 13 |  |  | 2.6 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 1.1 | [10 empty] | 54.85 | 2 | 3
|  | 140 |  | 52 |  |  | 10.4 |  |  | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 9.5 |  |  |  | 1.9 | [10 empty] | 2.35 | 9 | 10
|  | 156 |  | 31 |  |  | 18.2 |  |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 0.2 | [10 empty] | 10.55 | 19 | 19
|  | 172 |  | 10 |  |  | 26 |  |  | 26 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 17.8 | 26 | 24
|  | 187 |  | 49 |  |  | 33.9 |  |  | 34 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 34.5 |  |  |  | 0.4 | [10 empty] | 25.6 | 34 | 35
|  | 203 |  | 28 |  |  | 41.7 |  |  | 43 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 41 |  |  |  | 1.7 | [10 empty] | 34.05 | 43 | 39
|  | 219 |  | 7 |  |  | 49.5 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 |  |  |  | 1.5 | [10 empty] | 42.35 | 49 | 49
|  | 234 |  | 46 |  |  | 57.3 |  |  | 57 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | 57.5 |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | 49.95 | 57 | 58
|  | 250 |  | 26 |  |  | 5.2 |  |  | 8 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 5.5 |  |  |  | 0.7 | [10 empty] | 58.35 | 8 | 3
|  | 266 |  | 5 |  |  | 13 |  |  | 13 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.3 | 13 | 15
|  | 281 |  | 44 |  |  | 20.8 |  |  | 22 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 1.8 | [10 empty] | 14.05 | 22 | 18
|  | 297 |  | 23 |  |  | 28.6 |  |  | 30 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29.5 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 20.7 | 30 | 29
|  | 313 |  | 2 |  |  | 36.5 |  |  | 37 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 37.5 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 29 | 37 | 38
|  | 328 |  | 41 |  |  | 44.3 |  |  | 46 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 44 |  |  |  | 1.3 | [10 empty] | 36.8 | 46 | 42
|  | 344 |  | 20 |  |  | 52.2 |  |  | 52 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 52.5 |  |  |  | 0.7 | [10 empty] | 45.4 | 52 | 53
|  | 360 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -2 | [5 empty] | -2 | [5 empty] | --- |  |  |  | --- | [10 empty] | 53.15 | -2 | -2
[7 empty] | (i=1、2、3、。。。、n） | [10 empty] | 测角示值误差： | [10 empty] | 2.2 |  |  |  | ″
|  | 一测回水平方向标准偏差： | [16 empty] | 0.68864 |  | ″
一测回水平方向标准偏差测量结果不确定度: U=0.2″ , k=2 。
二、测距部分
1.发射、接受、照准三轴关系的正确性： | [17 empty] | 合格
2.调制光相位均匀性：（MPE：≤0.75mm）
| 序号 |  | 读数值Di/m | [19 empty] | 平均值/m | [5 empty] | 与中心值之差/mm
| 0(中心) |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  | 47.6302 | [5 empty] | 0
| 1 |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  | 47.6302 | [5 empty] | 0
| 2 |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6303 |  |  |  |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6303 |  |  | 47.6303 | [5 empty] | -0.1
| 3 |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6303 |  |  |  |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6303 |  |  | 47.6303 | [5 empty] | -0.1
| 4 |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  | 47.6302 | [5 empty] | 0
| 5 |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6304 |  |  |  |  | 47.6304 |  |  |  | 47.6304 |  |  | 47.6304 | [5 empty] | -0.16
| 6 |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6303 |  |  |  |  | 47.6303 |  |  |  | 47.6303 |  |  | 47.6303 | [5 empty] | -0.1
| 7 |  | 47.6301 |  |  |  | 47.6301 |  |  |  | 47.6301 |  |  |  |  | 47.6301 |  |  |  | 47.6301 |  |  | 47.6301 | [5 empty] | 0.1
| 8 |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  | 47.6302 | [5 empty] | 0
| 9 |  | 47.6304 |  |  |  | 47.6305 |  |  |  | 47.6305 |  |  |  |  | 47.6305 |  |  |  | 47.6305 |  |  | 47.6305 | [5 empty] | -0.28
| 10 |  | 47.6301 |  |  |  | 47.6301 |  |  |  | 47.63 |  |  |  |  | 47.6301 |  |  |  | 47.6301 |  |  | 47.6301 | [5 empty] | 0.12
| 11 |  | 47.6301 |  |  |  | 47.6301 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  |  | 47.6301 |  |  |  | 47.6301 |  |  | 47.6301 | [5 empty] | 0.08
| 12 |  | 47.6304 |  |  |  | 47.6304 |  |  |  | 47.6304 |  |  |  |  | 47.6304 |  |  |  | 47.6304 |  |  | 47.6304 | [5 empty] | -0.2
| 0 |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  |  |  | 47.6302 |  |  |  | 47.6302 |  |  | 47.6302 | [5 empty] | 0
| 调制光相位均匀性： | [6 empty] | 0.28 |  |  |  | mm
3.分辨力：（MPE：≤0.375mm）
|  | 序号 |  | 间隔 /mm |  |  |  | 读数值/m | [18 empty] | 观测值/m |  |  |  | 差值/mm
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
|  | 1 |  | 0 |  |  |  | 30.0043 |  |  |  | 30.0043 |  |  |  | 30.0042 |  |  |  | 30.0041 |  |  | 30.0041 |  |  |  | 30.0041 |  |  |  | 0.20909
[8 empty] | 30.0043 |  |  |  | 30.004 |  |  |  | 30.0041 |  |  |  | 30.004 |  |  | 30.0041
|  | 2 |  | 1.1 |  |  |  | 30.005 |  |  |  | 30.0051 |  |  |  | 30.0052 |  |  |  | 30.0051 |  |  | 30.0053 |  |  |  | 30.0051 |  |  |  | 0.039091
[8 empty] | 30.005 |  |  |  | 30.005 |  |  |  | 30.0051 |  |  |  | 30.005 |  |  | 30.005
|  | 3 |  | 2.2 |  |  |  | 30.006 |  |  |  | 30.006 |  |  |  | 30.0071 |  |  |  | 30.0063 |  |  | 30.007 |  |  |  | 30.0063 |  |  |  | 0.12909
[8 empty] | 30.0061 |  |  |  | 30.0061 |  |  |  | 30.0061 |  |  |  | 30.006 |  |  | 30.006
|  | 4 |  | 3.3 |  |  |  | 30.0071 |  |  |  | 30.007 |  |  |  | 30.0072 |  |  |  | 30.0073 |  |  | 30.0073 |  |  |  | 30.0072 |  |  |  | -0.040909
[8 empty] | 30.007 |  |  |  | 30.0073 |  |  |  | 30.0073 |  |  |  | 30.0072 |  |  | 30.0073
|  | 5 |  | 4.4 |  |  |  | 30.0091 |  |  |  | 30.0083 |  |  |  | 30.0082 |  |  |  | 30.0081 |  |  | 30.0081 |  |  |  | 30.0083 |  |  |  | -0.00090909
[8 empty] | 30.008 |  |  |  | 30.009 |  |  |  | 30.0081 |  |  |  | 30.0082 |  |  | 30.0083
|  | 6 |  | 5.5 |  |  |  | 30.0093 |  |  |  | 30.0092 |  |  |  | 30.0103 |  |  |  | 30.0091 |  |  | 30.0091 |  |  |  | 30.0094 |  |  |  | -0.050909
[8 empty] | 30.0093 |  |  |  | 30.0091 |  |  |  | 30.0102 |  |  |  | 30.0093 |  |  | 30.009
|  | 7 |  | 6.6 |  |  |  | 30.0103 |  |  |  | 30.0104 |  |  |  | 30.0103 |  |  |  | 30.0104 |  |  | 30.0103 |  |  |  | 30.0102 |  |  |  | -0.35091
[8 empty] | 30.01 |  |  |  | 30.0101 |  |  |  | 30.01 |  |  |  | 30.0101 |  |  | 30.01
|  | 8 |  | 7.7 |  |  |  | 30.0112 |  |  |  | 30.0112 |  |  |  | 30.0112 |  |  |  | 30.0112 |  |  | 30.0112 |  |  |  | 30.0113 |  |  |  | -0.39091
[8 empty] | 30.0113 |  |  |  | 30.0113 |  |  |  | 30.0113 |  |  |  | 30.0113 |  |  | 30.0113
|  | 9 |  | 8.8 |  |  |  | 30.0132 |  |  |  | 30.0132 |  |  |  | 30.0121 |  |  |  | 30.0121 |  |  | 30.0133 |  |  |  | 30.0128 |  |  |  | 0.049091
[8 empty] | 30.013 |  |  |  | 30.0132 |  |  |  | 30.0123 |  |  |  | 30.0132 |  |  | 30.0123
|  | 10 |  | 9.9 |  |  |  | 30.014 |  |  |  | 30.0141 |  |  |  | 30.0141 |  |  |  | 30.014 |  |  | 30.0142 |  |  |  | 30.0141 |  |  |  | 0.25909
[8 empty] | 30.0143 |  |  |  | 30.0142 |  |  |  | 30.0141 |  |  |  | 30.014 |  |  | 30.014
|  | 11 |  | 11 |  |  |  | 30.0151 |  |  |  | 30.0153 |  |  |  | 30.0151 |  |  |  | 30.0153 |  |  | 30.0151 |  |  |  | 30.0151 |  |  |  | 0.14909
[8 empty] | 30.0153 |  |  |  | 30.0142 |  |  |  | 30.015 |  |  |  | 30.0153 |  |  | 30.0152
|  | ∑di= |  | 0.0605 |  |  |  | m |  |  |  | D0= |  |  |  | 30.0039 |  |  |  | m | ∑Di= |  | 330.1039 | [6 empty] | m
|  | 分辨力： |  |  | 0.2083 |  |  |  | mm
4.测量的重复性：（MPE：≤0.875mm）
|  | 测量重复性 |  |  |  | 读数值/m | [23 empty] | 平均值/m
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  | 1 |  |  |  | 30.0043 |  |  |  |  | 30.004 |  |  |  |  | 30.004 |  |  |  |  | 30.004 |  |  |  | 30.0042 |  |  |  |  | 30.0042
[6 empty] | 30.0042 |  |  |  |  | 30.0041 |  |  |  |  | 30.0043 |  |  |  |  | 30.0043 |  |  |  | 30.004
|  | 2 |  |  |  | 30.0042 |  |  |  |  | 30.0041 |  |  |  |  | 30.0042 |  |  |  |  | 30.0045 |  |  |  | 30.0039
[6 empty] | 30.0044 |  |  |  |  | 30.0041 |  |  |  |  | 30.0045 |  |  |  |  | 30.0042 |  |  |  | 30.004
|  | 3 |  |  |  | 30.0042 |  |  |  |  | 30.004 |  |  |  |  | 30.004 |  |  |  |  | 30.004 |  |  |  | 30.0045
[6 empty] | 30.0042 |  |  |  |  | 30.0041 |  |  |  |  | 30.0044 |  |  |  |  | 30.004 |  |  |  | 30.0044
|  | 重复性： |  |  |  | 0.17555 |  |  |  | mm
5.加常数、加常数测量标准差、乘常数、乘常数测量标准差、测距综合标准差：
|  | 基线长(m) |  |  |  | 读数值(m)
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 平均值 | [6 empty] | 23.9592 | -1 | -1 | -1
23.9595
119.9859
|  | 287.9828 | [31 empty] | 温度： | 21℃
|  | 479.9947 | [31 empty] | 湿度： | 60%
|  | 599.9794 | [31 empty] | 气压： | 1005kPa
839.9847
983.9743
1055.9883
96.0264
264.0233
456.0352
576.0199
816.0252
960.0148
1032.0288
|  | 加常数 K= |  |  |  | 0.2
|  | 乘常数 R= |  |  |  | 2.7
|  | 加常数K的测定标准偏差mK= | [10 empty] | 0.4 | [7 empty] | MPE：≤0.75mm
|  | 乘常数R的测定标准偏差mR= | [10 empty] | 0.7 | [7 empty] | MPE：≤1.0mm/km
|  | 测距标准偏差固定误差部分 a= | [10 empty] | 0.6 | [7 empty] | MPE：≤1.5mm
|  | 测距标准偏差比例误差部分 b= | [10 empty] | 0.3 | [7 empty] | MPE：≤2.0mm/km
测距综合标准差测量结果的扩展不确定度U=1.0mm+0.5ppm×D, k=2，D为测量长度。
|  | 结论： |  | 合格
——————